赣州蓉江新区人民医院血液净化室血透机、血滤机维保服务项目需求表

一、服务要求

（一）采购服务项目一览表

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量（台） | 服务类别 | 服务年限 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 费森尤斯（血透机） | 4008A | 16台 | 全保 | 一年 |  |
|  |  |  |  |  | 二年 |  |
|  |  |  |  |  | 三年 |  |
| 2 | 贝朗 （血透机） | 710200T | 6台 | 全保 | 一年 |  |
|  |  |  |  |  | 二年 |  |
|  |  |  |  |  | 三年 |  |
| 3 | 贝朗 （血滤机） | 7103072/ 710207T | 2台 | 全保 | 一年 |  |
|  |  |  |  |  | 二年 |  |
|  |  |  |  |  | 三年 |  |

（二）项目概况

1.项目名称：血透机、血滤机维保服务。

2.设备品牌：费森尤斯、贝朗。

3.维保类别:全保，含所有零配件（原厂全新）、蓄电池更换、人工保、人工劳务、差旅、运输、调试、税费等与维保保养所有相关费用，采购人不再支付任何费用。

二、技术服务要求

1.按照国家及行业的有关规定及监管部门要求提供维保服务，严格执行血液净化标准操作规程（最新版）。

2.成交供应商须提供以下但不仅限于下列所列服务：

2.1提供设备安全检查。

2.2血透机、血滤机质量检查。

2.3设备除尘保养。

2.4运行状态检查等。

2.5并提供定期维护保养报告。

3.预防性保养：每年定期对所有保修设备进行保养调校，更换带病工作配件，避免更大故障，减少故障率。

4每次维修保养时需做到以下几项内容并向采购人提供相关检修报告：

4.1按照保养计划定期提供每6个月1次的全面技术维护，3个月1次预防性维护以及日常性维护保养以保证设备处于最佳运行状态。

4.2记录并安排保养时间。

4.3按照保养计划更换损耗配件。

4.4按照厂家标准进行调校。

4.5确认各项技术指标及性能。

4.6记录设备状况。

5.预防性保养中需更换的损耗品由成交供应商免费提供。

6.设备故障排除后，工作性能指标应与该设备生产厂家提供性能指标相符。

7.成交供应商在维保过程中，对维保设备的保养、维护、工作做好记录并建立档案。

8.成交供应商须根据采购人的要求，对维保设备的使用和保养等为医院提供院内培训。

9.成交供应商须在签订合同后2个月内对本院所有血液透析机、血滤机进行一次全面技术维护。（建立详细全面的技术台账）。

10.开机率

10.1每台血液透析机、每台血滤机全年开机率不低于96%，按照一年365日计算，每台每年累计停机不超过15日。

10.2每次设备故障修复时间不超过2天，每停机超过1天，维保期无偿顺延2天，另须支付合同金额2‰的违约金给采购方。

11.备件：及时提供保修所需的备件。

12.成交供应商必须配备专业的全套维修工具。

- 13.人员资质要求：拟派工程师资质需符合中国医学装备协会发布的《血液透析工程技术人员基本要求》（T/CAME 46—2022）及相关行业规范的要求并提供相应资质证明。

- 14.需提供近三年同类血透机维保服务项目的业绩证明材料。

三、商务条款

1.服务地点：采购人指定地点。

2.维保服务期：/

3.付款方式：维保执行先服务后付款方式，即合同生效后每三个月付一期款，以此类推；成交供应商在每期维保服务结束后的次月十号前将付款资料及发票交至采购人，采购人在收到成交供应商提供的符合法律规定的税票后30天内根据季度的考核结果据实结算，如有违约，按合同规定处理。

4.履约保证金：供应商按合同金额的5%向采购人转账（或支票、汇票、本票、保函等）缴纳本项目的履约保证金。履约保证金在服务到期后一次性无息退还，如有违约，按照合同约定处理。

5.售后服务：成交供应商7×24小时技术电话支持，为用户快速诊断和技术支持服务。接到用户故障报修，1小时内电话响应，在确定需要现场维修情况下，成交供应商专业维修技术人员须在24小时内到达现场，一般故障24小时内修复，需要等配件的2天内修复。

6.验收：将按照合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后，由验收双方共同签署。

- 7.违约责任等见合同文本。

8.服务考核表：详见附件3。

- 四、报价方式：

- 本次采购须以人民币报价，投标报价应包括与项目内容有关的所有费用（比如人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用）。

- 五、签订合同：

- 成交供应商于成交通知书发出20日内与采购单位签订合同。

附件

赣州蓉江新区人民医院血液净化室血透机、血滤机维保服务

项目考核表

| 考核维保时间段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| 维保时间 |  |  |  |  | 序号 |  |  |  |
| 维保公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、量化指标考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  |  | 评分标准 |  |  |  | 考核情况 |
| 维修响应时间 | 电话（微信）报修1小时内响应，在确定需要现场维修情况下，乙方专业维修技术人员须在24小时内到达现场，一般故障24小时内修复 |  |  | 响应时间每超过一天（不足一天超过12小时算一天），违约金按合同总价的2‰累计计收。 |  |  |  |  |
| 维修完成时间 | 如维修涉及零配件更换，应在48小时内解决故障问题。 |  |  | 以一年 365 天计算，故障每超过一天，维保期限延长7天。若故障超过两周，超出天数给予经济补偿金：故障天数*故障前一年的日平均收费。 |  |  |  |  |
| 维保合同要求设备开机率 | 设备实际开机率应不低于合同要求开机率 |  |  | 以一年365天计算，每站点故障每超过一天，维保期限延长7天，若故障超过两周，超出天数给予经济补偿金：故障天数*故障前一年的日平均收费 。 |  |  |  |  |
| 备注：量化考核指标的处罚根据评分标准执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、非量化指标考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 |  | 评分标准 |  |  |  | 考核依据 |  | 分数 |
| 1.制定每季度保养计划，并按保养计划实施保养，每年度提供服务报告总结（20分） |  | 1.1保养计划，合同签订1个月内制定保养计划，无计划扣5分（总分5分） |  |  |  | 纸质&电子版保养计划 |  |  |
|  |  | 1.2保养报告，按保养计划实施保养，未按时保养按比例扣分（总分5分） |  |  |  | 纸质&电子版保养报告 |  |  |
|  |  | 1.3每年度提供服务报告总结，未提供年度报告总结扣10分（总分10分） |  |  |  | 纸质&电子版年度报告总结 |  |  |
| 2.按合同要求提供维修服务（50分） |  | 1.1工程师在合同规定的时间内响应报修，每次未在规定的时间内响应扣2分（总分10分） |  |  |  | 响应时间 |  |  |
|  |  | 1.2工程师在合同规定的时间内远程解决故障，每次未在规定的时间解决故障扣2分（总分10分） |  |  |  | 微信或电话响应结果 |  |  |
|  |  | 1.3远程无法解决的故障，工程师在合同规定的时间到达现场维修，每次未在规定的时间到达现场扣2分（总分10分） |  |  |  | 到达现场后拍照打卡 |  |  |
|  |  | 1.4工程师在合同规定的时间内完成维修，每次未在规定的时间完成维修扣2分（总分10分） |  |  |  | 维修记录 |  |  |
|  |  | 1.5按合同规定提供维修配件，每次未按要求提供维修配件扣2分（总分10分） |  |  |  | 配件照片 |  |  |
| 3.有资质的工程师提供服务（10分） |  | 给医院提供维修/保养/培训的工程师具有相关资质，不符合每次扣2分（总分10分） |  |  |  | 工程师培训证书 |  |  |
| 4.每半年提供一次现场培训（10分） |  | 每半年给医院医生或技术或工程师提供一次培训，每次培训提供培训课件、培训考核试题、培训时照片，不符合扣5分（总分10分） |  |  |  | 纸质&电子版培训课件、培训时照片 |  |  |
| 5.维修质量评价（10分） |  | 维修质量，由设备使用科室和归口科室结合实际维修情况进行考核。 |  |  |  | 由设备使用科室或归口科室进行打分，如有扣分需提供佐证材料 |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总结： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 临床使用科室确认: 日 期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备（耗材）科）确认: 日 期: |  |  |  |  |  |  |  |  |