赣州蓉江新区人民医院影像科CT、DR、MRI等设备维保服务项目采购需求

- 一、项目基本情况：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赣州蓉江新区人民医院影像科CT、DR、MRI等设备维保服务项目 | 定期保养、维护、维修，零配件更换等，详见技术服务内容及要求 |

- 二、资格要求：

- 1.基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 2.本项目的特定资格要求：无

- 3.法律法规要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）服务商被医院列入不良记录名单的、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

- 4.参与采购人自行采购项目的服务商有以下情形之一的，列入不良记录名单，三年内不得参与采购人自行采购项目，并追究相关法律责任。

（1）有围标串标行为的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）成交后无正当理由放弃成交资格、在规定时间内拒不与采购人签订合同的；

（4）擅自将合同转包、分包，变更、中止或终止合同的；

（5）向评审专家及工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

- 三、技术/服务要求：

1.设备详情：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 设备启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔CBCT | APSARAS3D | 康达洲际医疗器械有限公司 | KK112249612 | 2023年7月 |
| 2 | CT | OptimaCT680Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBDXG2300027HM | 2023年7月 |
| 3 | C形臂机 | BrivoOEC785 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB3SS2200266HL | 2023年7月 |
| 4 | DR机 | 新东方1000ND | 北京万东医疗科技股份有限公司 | Y22-327-2-2 | 2023年7月 |
| 5 | 数字胃肠机 | PLD8000C | 珠海普利德医疗设备有限公司 | 80C22020 | 2023年7月 |
| 6 | 核磁共振 | 西门子1.5T(MAGNETOMSempra) | 西门子（深圳）磁共振有限公司 | YLSB-000784 | 2023年7月 |

2.服务类型及时间：

| 设备名称 |  | CT | 磁共振 | DR机 | 数字胃肠机、C形臂机、口腔CBCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保类型 | 项目 | 全保（不含球管），软硬件升级增加自由心功能，含AI智能工作站2个模块 | 全保（含肩、膝、踝关节三个专用线圈） | 全保 | 全保 |
|  | 1年报价 |  |  |  |  |
|  | 2年报价 |  |  |  |  |
|  | 3年报价 |  |  |  |  |
| 维保类型 | 项目 | 技术保，软硬件升级增加自由心功能，含AI智能工作站2个模块 | 技术保（含肩、膝、踝关节三个专用线圈） | 技术保 | 技术保 |
|  | 1年报价 |  |  |  |  |
|  | 2年报价 |  |  |  |  |
|  | 3年报价 |  |  |  |  |
| 维保类型 | 项目 | 技术保 | 技术保 | 技术保 | 技术保 |
|  | 1年报价 |  |  |  |  |
|  | 2年报价 |  |  |  |  |
|  | 3年报价 |  |  |  |  |

3.维保技术要求：

3.1 安全检查：按照厂家设备标准执行。

3.2 安全升级：涉及设备的安全升级必须按照设备原生产厂家的要求和标准在规定的时限内完成，并且提供相应的升级记录备案。

3.3 保养服务：一年提供4次的定期设备保养服务及不限次数远程保养，保养包含安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告。

（1）记录并安排保养时间；

（2）按照保养计划更换保养耗材；

（3）记录设备状况；

（4）提供设备保养内容清单。

3.4 预防性保养耗材：预防性保养中需更换的耗材由服务商免费提供。

4. 服务要求：

4.1全年不限次数的叫修，设备故障诊断、现场维修服务、零备件更换，在合同有效期内维修所发生的费用（不包括更换CT球管）由服务商承担。

4.2服务商必须在接获报修电话2小时内响应，远程提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，工程师在24小时内到达维修现场，24小时内解决问题（不可抗力除外）。响应时间每超过1天，违约金按合同总金额的2‰计收。

4.3 配备专职技术工程师，该工程师应拥有原厂培训证书并能提供维修资格证明。对于非疑难性故障，应保证一次派工，一次性解决问题。

4.4 合同期内，服务商保证每年开机率≥95%（一年按365天计算，每台设备全年停机时间不超过15天）。若因服务商的原因开机率未能达到，故障每超出一天，维修合同期限将相应延长7天。

5 配件要求：

（1）全保类型在保修服务期内免费提供所有保修所需备件及需定期更换的耗材（技术保不含配件费用）；

（2）所更换备件必须是符合本机型安全使用要求的合格备件，并提供相关证明材料，证明备件的合法性和有效性；

（3）所更换配件必须能保障设备安全运行。如更换配件造成设备（含球管）损坏，由服务商负责。

以上技术要求为我院调研市场需求用，欢迎供应商提供更优化、更全面的技术方案。